机电产品采购

国际竞争性招标文件（第二册）

招标编号：1658-2041FJJF0007

项目名称：医用智能轨道小车物流传输系统

福建经发招标代理有限公司

二○二○年十月

- 第五章  投 标 邀 请

日    期：2020年10月  日

招标编号：1658-2041FJJF0007

1.福建经发招标代理有限公司 （以下简称“招标机构”）受将乐县总医院（以下简称“招标人”）委托，邀请合格投标人就医用智能轨道小车物流传输系统项目的下列货物和有关服务提交密封投标文件：

| 包 号 | 品目号 | 货物名称 | 数量(部) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1658-2041FJJF0007 | 1-1 | 医用智能轨道小车物流传输系统 | 1 | 2021年07月18日前 |

2.有意向的合格投标人可从招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.招标文件发售截止至2020年10月  日，有意向的投标人可从即日起每天(节假日除外)上午9：00至11：30，下午2：30至5：00 (北京时间)在厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦505室购买招标文件，本招标文件售价如下：

1658-2041FJJF0007/1为1000元人民币或 150 美元，售后不退 (邮购须另加50元人民币或50美元)。

4.所有投标文件应于_2020年10月  日 上午10：00时(北京时间)之前递交到厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦505室。

5.定于2020年10月  日上午10：00时(北京时间)，在厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦506室开标厅公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构名称：福建经发招标代理有限公司

详细地址：厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦505室

邮    编：361006

联 系 人：郭小姐、王先生

电    话：0592-5990717、5990718

传    真：0592-5990719

## 开户名：福建经发招标代理有限公司 
保证金、代理服务费及招标文件编制成本费开户行：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 
招标代理服务费及招标文件编制成本费账号：4038 6001 0400 3334 4 
外币开户银行：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 
“保证金”账号：3860-1404-0017-076（美元） 
3860-3804-0003-646（欧元） 3860-2704-0001-429（日元） 
“文件费、服务费等费用”账号：3860-1404-0017-076（美元） 
3860-3804-0003-646（欧元） 3860-2704-0001-429（日元） 
联系人：罗小姐0592-5560066；

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：将乐县总医院。 |
| 1.2 | 招标人名称：将乐县总医院。 招标人地址、联系人、电话、传真号：福建省三明市将乐县三华南路43号、潘先生、（TEL0598-5020251） 。 招标代理机构名称： 福建经发招标代理有限公司 。 招标代理机构地址、联系人、电话、传真号：厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦505室；联系人：郭小姐、王先生； （TEL）0592-5990717、5990718 （FAX）0592-5990719。 |
| 1.3 | 本招标项目概况及资金性质：医用智能轨道小车物流传输系统；财政资金。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间十日之前与招标代理机构联系。来函请加盖单位公章，并提供联系人、联系电话及传真号码。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 8.1 | 投标语言：中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，中文文本与英文文本如有差异，以中文文本为准。 |
| 11.2 | 本次招标投标人分项报价允许的缺漏项比重：不得超过投标总价的20%。 |
| 11.5 | 本项目设有最高投标限价：投标人的投标报价不得超过最高投标限价￥940万元（人民币玖佰肆拾万元），否则将导致废标。 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国境内提供的货物投标报价： EXW价+生产厂至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随货物交运的有关费用（最终目的地为第七章“合同条款资料表”第1条款中的项目现场）。投标总价须包含上述所有费用，并填入分项报价表中，否则将导致废标。 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国境外提供的货物投标报价： DDP用户单位指定地点。 DDP用户单位指定地点所含费用：货物从进口口岸运至最终目的地的国内运输费、保险费和其他当地发生的伴随费用(最终目的地为第七章“合同条款资料表”第1条款中的项目现场)、关税及增值税、各项代理费等与设备相关的全部费用。 投标总价须包含上述所有费用，并填入开标一览表中（含关税及增值税）。必须用DDP用户单位报价，否则将导致废标。 |
| 12.1 | 投标货币：对于从中华人民共和国境内提供的货物和服务用人民币报价。 |
| 12.2 | 投标货币：对于从中华人民共和国境外提供的货物和服务用美元或人民币报价。 |
| 13.1 | 本次招标不允许联合体投标，联合体投标将导致废标。 |
| 13.3 | 投标品牌型号的智能化小车物流系统在国内有销售，投标人必须提供所投设备的制造商与本次投标品牌型号一致的在国内医院销售的且系统规模≥30个站点的的3个有效业绩证明文件（证明文件包括买卖合同、中标通知书及医院现场使用智能小车照片），否则将导致废标； 备注：每份证明材料应附上医院现场使用照片，含智能小车照片，应与本投标型号小车相同，所提供资料与本次投标小车型号不符的无效。如未按照招标文件要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：投标保证金金额人民币100,000.00元。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 15.3 | 投标保证金形式：①投标保证金以转账、电汇等形式提交。 ②若项目存在分合同包采购的，则投标保证金应按不同的合同包号分别提交。 ③投标保证金应在投标截止时间前到账。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天。 |
| 17.1 | 副本的份数：五份。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.2 | 1）投标文件递交至：厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦506室开标厅。 |
| 18.2 | 2）招标邀请的标题和编号：医用智能轨道小车物流传输系统（1658-2041FJJF0007）。 |
| 19.1 | 投标截止期：（北京时间）2020年10月 日上午10：00。 |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2020年10月 日 时间：北京时间上午10：00 地 点：_厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦506室开标厅。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 25.1 | 评标货币：人民币。 |
| 26.4.1 | 投标人应提供：在中国关境内外海运、陆路运输费及保险等费用。 |
| 26.4.2 | 交货的偏离：合同签订后240天内，否则投标将被否决。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款条件不允许偏离，任何偏离将导致废标。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 1）条。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：26.4.7 2） 每个合同包调整方法：对第八章[二、技术规格及要求]中的一般技术参数每偏离一项，相应评标价将增加该设备投标价的1%，一般技术参数偏离项数≥5项将导致废标。（例如：“X.X.X.X ……。”是一项要求。） 技术规格及要求中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。 |
| 26.4.8 | 每个合同包其它额外评标因素和标准：对第八章[三、技术服务要求]、[四、验收]、[五、其他]中除“*”号外的条款每一项未响应，将相应增加投标总价1%的评标价予以评议；招标文件中标注“*”的为关键性条款，对其中任何一条不满足将导致投标被否决。本表11.6.1若未提供生产厂至最终目的地的运输费、保险费数值，将额外增加投标总价1%的评标价予以评议；本表11.6.2若未提供生产厂至最终目的地的运输费、保险费数值，将额外增加投标总价1%的评标价予以评议。投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减，视为免费提供。投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价，如其它有效标无该项报价，则以评委会认定的价格计入其评标总价。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：≤3个。 |
| 六、授予合同 |  |
| 36.1 | 中标人在接到招标代理机构的中标通知后，按下表计算方式向厦门市信恒顺招标代理有限公司缴纳中标服务费并领取中标通知书，且中标人最迟应于合同签订前缴清中标服务费。否则，招标代理机构有权将中标人已提交的投标保证金用于中标服务费的抵扣、且不再向中标人返还投标保证金；同时，中标人必须即时付清不足的部分（如有）（币种与中标签订合同币种相同，或以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价折算为人民币支付）。 中标服务费：合同包按以下标准的35%的差额定率累进法计算 中标金额（人民币万元）; 收费比例. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 |  |
| 1、投标人不是投标智能化小车制造商的，投标时必须严格按照附件9-4的格式提供智能化小车制造商出具的针对本项目的授权函，否则将导致废标。 2、投标人应在投标截止前在中国国际招标网（www.chinabidding.com）上注册登记，否则将导致废标。投标人须与网站联系，确认已确实注册成功并通过认可。 3、投标文件正本的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字，否则将导致废标。投标文件的副本应为正本的复印件。 4、对带星号（“*”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如DATA SHEET、产品样本、说明书等制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告，并注明招标文件条款号），未按规定提供的，评标时不予认可。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 5、投标人必须提供详细的分项报价，列出招标货物一览表中各品目号设备的单价及总价，否则将导致废标。 6、所有投标文件均应适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门、台湾地区法律），否则将导致废标。 7、本招标文件中的“国内”仅指中华人民共和国大陆地区，不包括香港、澳门、台湾地区。 |  |
| 废标条款重要提示！！！ 招标文件第一册 P10页 13.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1)如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（见格式IV-9-4）； 2)证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件； 3)证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件； 4)投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件； 5)本次招标要求投标人提供的其它资格证明文件见投标资料表。 P15页 24.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。 24.5.1在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4）投标文件未按招标文件的要求签署的； 5）投标联合体没有提交共同投标协议的； 6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； 8）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； 9）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； 10）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 11）投标有效期不足的； 12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 13）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 24.5.2 技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）对带星号（“*”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如DATA SHEET、产品样本、说明书等制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告，并注明招标文件条款号），未按规定提供的，评标时不予认可。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准； 2）投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的； 3）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； 4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 5）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 |  |

## 第七章 合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称（招标人名称）：将乐县总医院。 项目现场名称：医用智能轨道小车物流传输系统。 |
| 7.1 | 履约保证金形式：国内商业或国有银行出具的保函为准。 |
| 11.1 | 目的港：广州港。 项目现场：福建省三明市将乐县三华南路43号。 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：16.1 1）2）3）4）5）。 |
| 17.2 | 备品备件要求：设备正常运行壹年所需的备品备件。 |
| 18.2 | 质保期：详见第八章货物需求一览表及技术规格 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件期限：详见第八章货物需求一览表及技术规格 |
| 20.1 | 付款方法和条件：按如下内付款方法和条件： 1、合同签订后3个工作日内支付5%的履约保证金。 2、合同签订后的7个工作日内，招标人向中标人支付中标价的30%做为预付款，中标人支付30%的等额银行保函。 2、货物到达现场后7个工作日内，招标人向中标人支付该货物占总货物比例的60%货款。 3、验收合格后7个工作日内，招标人向中标人支付总货款的95%货款。 4、验收合格后一年内招标人向中标人支付总货款5%尾款。 |
| 32 | 仲裁机构：项目所在地的人民法院。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：将乐县总医院（福建省三明市将乐县三华南路43号）。 |
| 36 | 互惠协议的标题是：不适用。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |

第八章　货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量（套） | 主要技术规格 | 到岸港 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1658-2041FJJF0007 | 1-1 | 轨道物流传输系统 | 1 | 见后 | 国内主要港口 | 第七章项目现场 |

注：投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

二、技术规格及要求：

二、技术规格及要求：

1、系统要求：

1.1中心控制电脑与整个轨道网络相连。

1.2系统应具有在系统内各个站点之间完全自动分配空车的功能。每个站点或空车存储站的空车数目可以设置，设置好后用户可以方便地修改。

1.3任何控制线路的偶然短路（轨道或控制器）将使所有的在受影响的区域内运行的小车安全停止。

1.4如果小车到达目的站点时，站点内所有的停车位置都被占据了，系统应引导小车到达临时等待循环区内，待目的站点有空位后再回到该站点。如果目的站点附近有一个空的存储站，小车会先去该存储站等待。如果经过数次（可以设置）进入目的站的尝试都不成功，小车就会去预先设定的替代站点或者返回发送站点。

1.5在小车发送出去之前，系统会检查目的站点是否关闭。如果关闭 ，这启动的命令就会被拒绝，在站点终端就会显示相应的报告。

*1.6所投轨道物流系统必须是投标品牌原厂研发和设计出品（如轨道，换轨器，小车，控制软件等）。（应在投标文件中提供所投轨道物流系统品牌及关键设备，包括轨道，换轨器，小车，控制软件的原厂设计声明）

1.7该系统是一个适合医疗机构使用的医疗物品输送系统，由电脑控制，能够在水平方向和垂直方向进行物品传输。它由直轨、曲轨、弯轨、转轨器和工作站等组成，根据使用要求连成传输网络，由自驱动的小车在轨道上来回运输。

2、运载小车：

2.1 系统配置的自驱动小车由两个部分组成：带有驱动和电子控制装置的底盘和小车箱体。

*2.2基于用户需求，小车的最大净载重量≥15公斤，运载小车的箱体容积：≥37升。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料，并加盖投标人公章）

*2.3基于用户对于传输便捷性的需求，运载小车的箱体内部尺寸：长度460±5mm，宽度330±5mm。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料并加盖投标人公章）

*2.4基于实际建筑的要求（建筑空间、楼层高度、安装空间的限制），小车的总高度(含电机底座)高度应该≤450mm。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料并加盖投标人公章）

2.5基于用户对于批量物品传输效率的要求，运载小车内部应可以放置尺寸合适的内胆箱，减少站点装载时间，方便大批次物品的高效运输。提供实际使用照片加以证明。

*2.6基于用户对于不同类型检验标本传输效率的需求，不同类型标本可有效隔离放置运输、到站快速分拣，小车内部应能够同时放置 2 个独立的水平篮。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料和用户现场使用照片并加盖投标人公章）

2.7小车底盘的组成有：最少四个导向轮和四个侧面副轮，24V低压直流电机通过一个减速齿轮连接到一个摩擦轮和齿轮的联合体。小车的驱动单元通过装载耐用弹簧的电流接触器从轨道的两根电源导轨获得供电。

2.8小车采用耐用的直流电机驱动，在水平和垂直轨道上平稳运行。

2.9水平方向上的速度≥0.6米/秒，垂直方向的速度≥0.4米/秒。

2.10小车应自带电子锁装置，小车在行驶过程中会自动上锁，非系统维护人员无法打开小车盖，到达目的站点后能自动解锁（使用安全编码除外）。

2.11 小车配备防撞缓冲器，保证小车的行驶安全。

2.12 小车自带光学定位通讯器，并通过与系统专用光学定位通讯器实时双向无线通讯，系统能准确实时识别小车的运行位置。

2.13小车设定专用的标识号码，便于系统识别小车。

2.14维修时小车可以方便地从轨道上取下。

2.15小车应具备自动接触和停止控制装置，当接触到障碍物时小车能够立即停止；当清除掉障碍物后，能够延时再次启动小车。

3、轨道结构：

3.1 采用铝镁合金一体挤压成型。

3.2 表面阳极氧化处理。

3.3 系统用到的所有轨道（包括直轨、曲轨和弯轨等）由挤压铝制作而成的，并在表面作阳极电镀；导轨必须有绝缘保护，各投标方须提供关于轨道的详细参数。

3.4直轨，曲轨，弯轨，支架和夹子的安装设计须合理，以方便装配和拆卸，使系统将来变更和扩展时只需系统最小的中断。

3.5在站点和轨道路线上的特定位置有特殊设计的轨道段，以方便专业维护人员移除小车。

*3.6 所有传输轨道上均含2根供电用导电铜轨，所有导电铜轨必须配有相等长度的绝缘保护套，与铝合金轨道之间内嵌式安装，轨道的导电导轨为小车提供24V直流电，人体触摸完全安全，小车通过接触刷和电源导轨接触。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料并加盖投标人公章）

*3.7轨道配有系统专用的光学定位通讯器；小车通过自带光学定位通讯器与系统专用光学定位通讯器进行双向实时无线通讯，非通过铜轨传递通讯信号，保证小车和系统的通讯稳定性，系统可以实时监控小车的运行状态和对小车发出指令，并保证小车准确发送至目的地。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料并加盖投标人公章）。

*3.8轨道上的光学通讯器以通讯线与中控系统连接，确保通讯的即时性和稳定性。（投标人须在投标文件中提供制造商的技术支持资料和用户现场使用照片并加盖投标人公章）。

3.9轨道在设计上需完全包围小车的运行轮子，以防止操作人员由于无意的接触轨道受到小车的剪切或挤压而受伤。

4、换轨器：

4.1 实现小车在不同轨道之间的自动平稳换位移动。

4.2 站点换轨器有保护装置，以避免换轨器在动作时夹住工作人员从而造成误伤。

4.3 系统必须根据系统运行效率需要配有二轨换轨器、三轨换轨器、四轨换轨器。

4.4公众可接触到的所有的转轨器（例如直通式站点）有保护设置，以防止意外伤人。

5、站点及站点控制器：

5.1 按传输的要求，站点可以设计成往返式轨道（单轨）和直通式轨道（双轨）。

5.2 往返式站点只有一根轨道组成，它能够双向使用发送和接收小车。

5.3 直通式站点由两根平行的轨道和一个转轨器组成，可以实现站点同时有小车进入和离开。

5.4 每个站点都有站点控制终端，能够方便用来选择目的地地址和各种功能，也能够显示所有不同的状态信息。须提供站点控制终端的详细说明和操作。

5.5 站点能够在任何工作时间（如休息，午餐时间等）被单独关闭，站点关闭后任何想发送到该站点的指令都会被拒绝，发送站点操作人员在发送站点终端通过显示屏上显示的信息可知道该情况。

5.6 不存在的或关闭的站点地址都会被拒绝发送，相应的信息都会在操作显示屏上显示。

5.6 采用大屏幕液晶彩色触摸显示屏。

5.7 用户的操作人员界面采用中文操作，提供操作界面的照片。

5.8 用户可随时查阅接收和发送记录。

5.9 控制界面具备“空车发送”和“空车呼叫”键。

5.10 控制界面可设置多个发送快捷键。

6、防火装置及相关证明材料：

6.1 轨道在穿越不同防火分区的墙面开孔处必须安装专用防火装置，平时常开，火灾时自动关闭；防火装置的控制方式可适用于单独控制或与大楼消防系统控制对接。

*6.2 基于项目消防验收要求，本项目中的防火装置必须是经公安部法定的相关消防质监部门监测通过的具有“型式检验报告”及通过3C认证的产品。（投标人须在投标文件中提供消防装置的型式检验报告及3C证书复印件并加盖投标人公章）。

7、防风装置：

7.1 在井道出口，必须设置防风装置以防止空气对流。

8、系统监控中心：

8.1 控制系统中心具备系统专用电脑，预装有Win7上的操作系统，i7处理器，大于8G缓存，配至少21寸的液晶监视屏幕，鼠标和键盘等，能实时观察各轨道小车的动态运行状态。

8.2 中心控制电脑预装了系统专业控制软件系统，该软件系统必须由生产厂家原厂开发的控制软件，监控整个系统的运行包括站点，换轨器，小车和空车存储库等的状态，具备远程监控及调节控制功能。

8.3 系统可设置空车优先分配。

8.4 对系统部件发生的任何故障进行报警提示。

8.5 可对运行情况做记录，可随时调用历史运输记录。

8.6 可对动作部件如小车和换轨器的动作次数和运行时间做记录以方便预防性维护。

9、电源要求：

9.1 系统的供电为220V单相或380V三相电源，根据投标人提出的供电要求，由买方提供供电并将电箱及电缆放至投标方指定的位置。

9.2 投标人负责提供系统内部的供电用的24V直流电源；该电源必须有短路保护。

9.3 电源有自动短路保护功能，而且不需要手动恢复保险丝。

9.4 长时间的短路会导致监控系统关闭相应电源单元，一旦电源单元被关闭它只有在监控中心才能被恢复。

三、技术服务要求：

1、中标人应提供设备制造商的出厂检验报告、合格证书，进口设备应提供进口的有关证明。

2、质保期及售后服务：

*2.1本次投标的设备（含所有配件）质保期18个月，自验收合格之日起计算，期间中标人应提供非人为损坏的免费维修服务和免费更换零配件。

2.2质保期满后，终身维护，招标人只需付零配件及人工费用（零配件按市场批发价提供）。

2.3受理维修请求或在线支持请求后的工程师响应时间≤2小时。

2.4受理现场维修请求后的工程师抵达现场响应时间≤24小时。

2.5技术培训：设备运抵项目现场后，接招标人通知7天内，中标人派技术人员到项目现场进行设备安装、调试及人员培训工作，设备调试结束后专门培训，使招标人操作人员撑握操作技能。

2.6投标人在中国必须有固定的服务机构，有足够的服务人员和足够数量的零件储备。

四、验收：

1、设备安装、调试结束后，中标人负责并会同招标人有关人员按验收标准进行验收。

2、验收标准：按照设备制造商的产品验收标准和中华人民共和国有关标准以及招标文件规定的技术要求进行验收。各项指标和技术参数应符合验收标准要求。

五、其他：

*1、投标人须在投标文件中提供有关真实技术资料及其符合国家相关规定的有效证明文件。国内投标人必须提供加盖单位公章的法人营业执照（副本）复印件和组织机构代码证复印件。投标人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

2、整套系统为全新设备。

3、投标人在递交投标文件的同时须递交含“投标分项报价表”和“技术规格偏离表、商务条款偏离表”的电子文档的光盘等磁盘一张（须在磁盘上注明投标人单位名称、招标编号、包号，以便区别），单独密封提交。

*4、本次招标不接受选择性报价或者具有附加条件的报价，否则投标将被否决。

5、如遇制造商兼并或代理商不再代理所投产品，中标人须与招标人做好移交手续。已签订的合同、协议一切条款均继续有效。

6、交货地点：第七章现场。

7、附件、备件及工具：

8.1提供设备运行一年所必须的易损件及备件清单，其价格包括在投标价格内。

8.2提供设备的专用和通用工具各一套，其价格包括在投标价格内。

*9、违约责任：

9.1在招标人严格执行付款条件的情况下，中标人因自身原因未能按时交付使用（除招标人原因导致工期顺延外），每逾期一日中标人应支付合同金额万分之二违约金，违约金总额不超过合同金额5‰。在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在招标人发出的违约通知后30天内（或经招标人书面确认的更长时间内）仍未纠正其违约行为，招标人有权向中标人发出书面违约通知，终止本合同，并向中标人追讨相应损失。

9.2合同货物验收（包括初步验收和最终验收）不合格的，招标人有权选择解除合同或换货。如招标人选择换货，中标人重新供货导致的交货期延迟的，按9.1条处理；若招标人选择单方解除合同的，中标人支付合同总价10%的违约金。

10、投标人所提供的设备应具备设备出厂、进口、销售和使用所必须的所有相关证书。

11、其他未及事项按照厂家标准配置并与使用方签订合同时协商而定。

12、在评标委员会签署评标报告之前，招标人或者招标代理机构可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道对中标候选人的信用记录进行查询，并向检察院申请办理行贿犯罪记录查询，对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，依法取消其中标候选资格。

六、付款条件

1、合同签订后3个工作日内支付5%的履约保证金。

2、合同签订后的7个工作日内，招标人向中标人支付中标价的30%做为预付款，中标人支付30%的等额银行保函。

2、货物到达现场后7个工作日内，招标人向中标人支付该货物占总货物比例的60%货款。

3、验收合格后7个工作日内，招标人向中标人支付总货款的95%货款。

4、验收合格后一年内招标人向中标人支付总货款5%尾款。

附件一

站点清单

| 项目名称 | 楼层 |  | 科室名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 将乐县总医院医用智能轨道小车物流传输系统 | 第一综合大楼 | 1F | 门诊药房 | 1 |
|  |  | 2F | 门诊检验、病理科 | 2 |
|  |  | 3F | 静配中心、住院药房、内镜中心 | 3 |
|  |  | 4F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 5F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 6F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 7F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 8F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 9F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 10F | 手术部 | 1 |
|  | 第二综合大楼 | 1F | 急诊急救 | 1 |
|  | 附属楼 | 3F | 中心供应 | 1 |
|  | 妇产儿科大楼 | 2F | 妇科门诊/产科门诊 | 1 |
|  |  | 3F | 中心检验/血库、NICU、中控维护站 | 3 |
|  |  | 4F | 儿科病房 | 1 |
|  |  | 5F | 产房 | 1 |
|  |  | 6F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 7F | 标准护理单元 | 1 |
|  |  | 8F | 月子中心 | 1 |
|  |  | 9F | 月子中心 | 1 |
| 共计25个站点，其中静配中心、住院药房、中心检验/血库3个站点为双轨站，其余22个站点为单轨站（包含中控维护站）。 |  |  |  |  |

附件二  设备清单

| 序号 | 产品名称 | 附加部件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央电脑集成控制系统 | （含中控电脑及专用注册软件） | 1 | 套 |
| 2 | 电动直驱式小车 | N/A | 25 | 台 |
| 3 | 小车内水平内置 | 支撑托盘 | 25 | 个 |
| 4 | 传输轨道（水平） | 导电铜轨、绝缘套 | 911 | 米 |
| 5 | 传输轨道（垂直） | 导电铜轨、绝缘套&齿条 | 157 | 米 |
| 6 | 水平曲轨 | 导电铜轨、绝缘套 | 61 | 套 |
| 7 | 垂直弯轨 | 导电铜轨、绝缘套&齿条 | 93 | 套 |
| 8 | 单轨往返式站点 | 独立操作控制器及支架 | 22 | 套 |
| 9 | 双轨双向站 | 独立操作控制器、支架及换轨器保护装置 | 3 | 套 |
| 10 | 临时停靠点 | 导电铜轨、绝缘套&齿条 | 3 | 个 |
| 11 | 中央存车库 | 导电铜轨、绝缘套&齿条 | 3 | 套 |
| 12 | 二位换轨器 | N/A | 5 | 套 |
| 13 | 三位换轨器 | N/A | 2 | 套 |
| 14 | 四位换轨器 | N/A | 6 | 套 |
| 15 | 直流电源 | N/A | 24 | 个 |
| 16 | 断电器 | N/A | 48 | 个 |
| 17 | 通讯器 | N/A | 81 | 个 |
| 18 | 主电源 | N/A | 1 | 个 |
| 19 | 附属电源 | N/A | 3 | 个 |
| 20 | 停车装罝 | N/A | 32 | 套 |
| 21 | 防火装置 |  | 27 | 套 |
| 22 | 防风门 |  | 23 | 个 |
| 23 | 轨道支吊架 |  | 1 | 批 |
| 24 | 安装附件 |  | 1 | 批 |
| 25 | 安装 |  | 1 | 配套 |
| 26 | 质保期：保修18个月 |  |  |  |

退还投标保证金申请表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码证 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 保证金金额 |  |
| 收款单位名称 |  |
| 开户银行（需填写完整） |  |
| 开户行账号（原来转保证金账号） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

备注：1、中标（成交）人在接到福建经发招标代理有限公司发出的中标结果通知书后，需尽快缴交完中标服务费并签订合同，再将合同复印件扫描（需盖红章）至福建经发招标代理有限公司（ 联系人：罗小姐，联系电话：0592-5560066； 邮箱：fjjfzb@163.com），福建经发招标代理有限公司再安排退保证金。由于以上信息错误导致保证金无法及时退还的责任由投标人自行负责。

2、未中标（成交）供应商在结果公告发布后将以上信息发至至福建经发招标代理有限公司（ 联系人：罗小姐，联系电话：0592-5560066；  邮箱：fjjfzb@163.com），福建经发招标代理有限公司再安排退保证金。由于以上信息错误导致保证金无法及时退还的责任由投标人自行负责。

（投标人名称，加盖公章）

年    月    日