过氧化氢低温等离子灭菌器保养服务项目要求

一、设备概述：

- 我院消毒供应中心于2018年5月购买一台美国强生STERRAD 100NX 过氧化氢低温等离子灭菌器，为保证设备正常使用，现需购买设备保养服务壹年。

- 二、保养方案

- 1.合同期内，根据产品手册规定的要求进行保养，服务内容包括但不限于以下方面。

三、保养1  服务内容：

- 1.更换真空泵油

- 2.更换油雾过滤器滤芯

- 3.更换转换阀

- 4.更换传递阀

- 5.更换箱体内电极网支撑组件

- 6.电气测试 Product Certification

- 7.清洁灭菌舱门及灭菌舱内部

- 8.清洁注射泵

- 9.清洁灭菌器外表面

- 10.检查并清洁打印机头

- 11.清空卡匣收集盒

- 12.更新保养记录

- 13.粘贴保养标

保养2 服务内容：

- 1.更换真空泵油

- 2.更换油雾过滤器滤芯

- 3.更换转换阀

- 4.更换传递阀

- 5.更换箱体内电极网支撑组件

- 6.电气测试 Product Certification

- 7.清洁灭菌舱门及灭菌舱内部

- 8.清洁注射泵

- 9.清洁灭菌器外表面

- 10.检查并清洁打印机头

- 11.清空卡匣收集盒

- 12.更新保养记录

- 13.粘贴保养标签

- 14.更换高效空气过滤器

- 15.更换接触转换器和排气过滤器

- 16.清洁或更换注射针头

- 17.更换小白阀和小空气过滤器

- 18.更换门密封圈

- 19.更换 H2O2 紫外线灯泡和玻璃片

- 20.更换箱体、门、蒸发器、冷凝器的温度传感器（7 个）

- 21.更换机器底座空气过滤网。

四、保养要求

1、24小时×365天，工程师电话技术支持；

2、免收技术服务的人工费用；

3、免收现场技术服务的差旅费；

4、根据产品手册规定的要求进行保养；

5、每月一次的工程师电话或现场技术回访。

五、付款方式：三期付款（第一期在保养1 服务后，经验收合格，出具全额发票，支付40%；第二期于保养2 服务后，经验收合格支付50%；尾款于设备保养1服务满壹年且设备运行正常后，十个工作日内付清）。