医学美容科一批医疗设备采购项目技术要求

二氧化碳激光治疗仪技术要求

一、采购数量：1台

二、治疗范围：

1、磨削：皮肤赘生物、汗管瘤、皮脂腺瘤、光化性角化病、脂溢性角化症；

2、除皱：额纹,眼周皱纹,颈纹,妊娠纹,皮肤松弛,光老化皮肤；

3、祛疤：祛除痤疮、外伤、烧伤、手术疤痕、增生性疤痕；

4、祛斑：祛除色素斑，如雀斑、咖啡斑、老年斑、黄褐斑；

5、嫩肤：治疗毛细血管扩张、收缩毛孔、改善肤质、美白等；

三、主要技术要求：

- 1、瞄准光：半导体激光，波长 650±10nm，功率≤5mW，亮度多级可调；

- 2、可进行多种图形扫描；

- 3、扫描模式	：有序、无序；

- 4、脉宽：0.1ms-1s（静态）100μs-10ms（动态）；

- 5、内置打印机，即时打印治疗参数 。

四、质保期12个月。

短波治疗仪技术要求

一、采购数量：1台

二、治疗范围：用于皮肤补水、皮肤屏障功能的修护、黄褐斑的辅助治疗、以及各种皮炎湿疹等的治疗

三、主要技术要求：

1、输出功率：≤50VA；

2、输出工作频率：27MHz ±2.7 MHz；

3、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

4、大气压力：860 HPa～1060HPa；

5、加热方式：电容电场和交变电场加热；

6、配备多个治疗头，接触皮肤非金属电极，具有电容电场，非直接射频电流、水电离器脱敏治疗头等工作模式。

四、质保期12个月。

射频治疗仪技术要求

一、采购数量：1台

二、治疗范围：主要用于治疗凹凸洞、疤痕、皱纹包括（妊娠纹）、毛孔粗大、

腋臭等有很好的临床表现，解决传统治疗深度不确定，表皮损伤严重，能量传输

衰减等问题，有效避免结痂，色沉等并发症。

三、主要技术要求：

1、最大能量：40W±10%；

2、射频频率：6MHz±0.1MHz；

3、脉冲宽度毫秒级；

4、治疗时间（射频发放）：50ms-950ms；

5、输出治疗头有射频电波四肢分流和自动皮肤阻抗检测技术。

四、质保期12个月。

液氮罐技术要求

一、采购数量：1台

二、治疗范围：用于储存液氮。

三、主要技术要求：

- 1、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.42；
2、静态液氮保存期D≥24；
3、内外胆须均为铝合金材质；

4、标配锁盖，方便加锁保护样本安全。

四、质保期12个月。

生物显微镜技术要求

一、采购数量：1台

二、治疗范围：用于检测浅部真菌、螨虫等皮肤病。

三、主要技术要求：

1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2、载物台： 钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：≥120 x 132mm；行程为：≥76mm（X）x 30mm（Y）

3、照明系统：≥20000小时寿命LED光源

4、双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点调节370.0-432.9 mm，视场数≥20

5、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

6、物镜：平场消色差物镜4X、10X、40X、100X

四、质保期12个月。